巴市妇保采[2021] 18号

巴中市妇幼保健院

医用空气消毒机紧急采购项目

招

标

文

件

巴中市妇幼保健院

2021年7月

为了保障我院医疗安全，根据疫情防控的需要，我院拟紧急向社会公开采购医用空气消毒机一批，现公开邀请合格商家参与。有关事项如下：

现公开邀请合格商家参与，内容如下：

- 需求清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100立方壁挂式医用空气消毒机 | 6 |  |
|  | 100立方移动式空气消毒机 | 12 |  |
|  | 150立方柜式低温等离子消毒机 | 6 |  |

备注：投标产品注册/备案名称不限于上述清单中的产品名称，但需满足医院对相应产品的功能需求。

二、技术参数要求(★不满足每条扣3分，非★不满足每条扣1分，扣完为止）

（一）100立方壁挂式医用空气消毒机功能及技术参数

1.安装方式：壁挂式。

2.消毒空间≤100 m3；

3.★紫外线辐射照度：机内紫外线辐射照度：≥10000μW/cm2；单支10cm处：≥2500μW/cm2；单支1m处：≥100μW/cm2；（提供检测报告佐证）

4.★循环消毒风量≥1000 m3/h；（提供检测报告佐证）

5.主机壳体选用金属材质，面板采用超大阳极氧化铝面板；

6.★超薄的全金属机身；

7.★具有温度传感器，可直观显示实时温度；

8.采用彩色的LED显示屏，多数据同步显示；

9.具有控制面板上置有1H、2H临时消毒启动按键；

10.★紫外线辐射强度8段自动监测显示效果技术；

11.具有过滤网清洗保养提醒功能；

12.安全防护分类：属Ⅰ类设备；

13.机外紫外线泄漏强度≤1μW/cm2；

14.消毒时空气中的臭氧含量≤0.16 mg/m3 ；

15.噪声≤55 dB；

16.输入功率≤240 VA；

17.紫外线管寿命≥5000h；

18.消毒时间≥2 h；

19.消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% ；对空气中自然菌的消亡率≥90% ；消毒后空气中的平均细菌总数（cfu/m3）≤200；（提供检测报告佐证）

（二）100立方移动式空气消毒机功能及技术参数

1.安装方式：移动式。

2.消毒空间≤100 m3；

3.★紫外线辐射照度：机内紫外线辐射照度：≥10000μW/cm2；机外紫外线泄漏强度（μW/cm2）≤1μW/cm2；（提供检测报告佐证）

4.★循环消毒风量≥800 m3/h；

5.背面采用加大蜂窝式进风扣，均匀分隔气流，使空气均匀充分的过滤消毒；

6.更平滑的脚轮及定制光面不锈钢扶手，推拉自如，随意移动；

7.选用进口主控制芯片，性能稳定可靠；

8.风速可调，低速安静柔和，高速动力强劲；

9.加装负氧离子发生器，释放高浓度负氧离子清新空气；

10.整机工作寿命自动累加计时；

11.外灯管故障自动检测报警，并自动启动备用紫外灯管保证消毒效果；

12.紫外线强度自动检测；

13.具有过滤网清洗保养提醒功能；

14.安全防护分类：属Ⅰ类设备；

15.★消毒时空气中的臭氧含量≤0.16 mg/m3 ；（提供检测报告佐证）

16.噪声≤55 dB；

17.输入功率≤350VA；

18.紫外线管寿命≥5000h；

19.消毒时间≥2 h；

20.★消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% ；对空气中自然菌的消亡率≥90% ；消毒后空气中的平均细菌总数（cfu/m3）≤200；（提供检测报告佐证）

（三）150立方柜式低温等离子消毒机功能及技术参数

1.安装方式：柜式。

2.整机采用全金属材质。

3.加装负氧离子发生器,释放高浓度负氧离子,增强空气清新度。

4.初、中效空气过滤，可以有效去除空气中的微尘。

5.过载闭环控制自动检测调节

6.负离子故障自动检測

7.清洗保养自动提醒

8.人机共存，动态连续消毒，消毒时无味无辐射不腐蚀设备。

9.★等离子体密度分布：2.4×1016-8.9×1016m-3；（提供检测报告佐证）

10.★使用寿命长,无需耗材，等离子体发生器寿命（MTBF）≥30000小时。8.a) 适用消毒空间：≤150m3（提供检测报告佐证）

11.消毒时空气中的臭氧平均浓度：≤0.16mg/m3。（提供检测报告佐证）

12.噪声：≤55dB。

13.输入功率：≤320VA。

14.循环消毒风量：≥1200m3/h。

15.定时误差：≤1%。

16.消毒时间：≥2h。

17.消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率：≥99.90%；对空气中自然菌的消亡率：≥90%。

三、资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.具有法律和行政法规规定的其他条件，受疫情条件限制的企业，附承诺书：

（1）参加本次采购活动三年内，投标人、法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录；

（2）投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

（3）投标人不属于禁止参加投标的投标人；

7.项目特殊要求设置：投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

四、投标人在投标时须提供以下资料

1.报价单（具体格式附后）。

2.投标人《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》复印件；或三证合一营业执照复印件。

3.符合法律法规和医疗器械的经营资质。

4.法定代表人身份证复印件。

5.针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）。

6.产品技术参数偏离表。

7.产品技术参数、彩页等证明资料。

8.投标人针对此项目的售后服务承诺书原件。

9.投标人针对此项目的团队人员配置。

10.投标人满足资质要求的相关证明材料。

11.投标人认为有必要提供的其他资料。

注：本条款所要求的所有原件及复印件须齐全并加盖投标公司鲜章方为有效投标文件

五、密封要求

将报价单及需提供的相关资料装订成册（不得散装或者合页装订），一正一副。资料要求用档案袋封装，密封处加盖公章，封面需注明项目名称、公司名称、联系人、联系方式等相关信息，未按要求装订或密封的视为无效投标。

六、投标人投标报价

1.本项目总控制价为人民币130000元（大写：壹拾叁万元整）；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用，超过本报价的投标文件无效。

2.报价表格式：

| 货物 名称 | 规格 型号 | 厂家 | 数量 | 单价(元) | 投标 总价(元) | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： |  |  |  | 大写： |  |  |  |

七、评标办法：综合评分法

综合评分细则表

| 序号 | 评分因素及 权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 40 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值×100%。 |
| 2 | 技术部分 | 40 | 见条款二 |
| 3 | 售后服务 | 15 | 售后服务承诺详细售后保障能力强，最高得10分。 售后服务承诺比较详细，有一定的售后保障能力，最高得5分。 服务承诺不详细售后能力保障差或不提供承诺不得分。 质保期1年得1分，每增加1年得1分，最高得5分。 |
| 4 | 响应文件的规范性5% | 5 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |

八、商务要求

安装时限要求、质量要求、付款方式、验收及售后等按招标人的单位规定和双方合同约定执行。

九、公告更正说明

若有更正、延期等事项，将在巴中市妇幼保健院网站上发布，请及时查阅网上公布的相关信息。

十、公告期限

公告期限设定在7个日历天。

十一、投标文件件递交与审查时间

1.文件递交开始时间 2021年8月2日北京时间上午10时00分。

2.文件递交截止时间2021年8月6日北京时间上午12时00分。

3.开标评审时间：根据招标人会议时间确定。

4.投标文件必须在截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。

十二、提交投标文件地点

四川省巴中市巴州区秦巴大道西段14号（巴中市妇幼保健院消毒供应中心203室）。

十三、联系方式

采购人：巴中市妇幼保健院；

联系人：崔先生    联系电话：0827-2630639。

十四、说明

（一）投标人尽量回答招标文件中提出的全部问题，缺项将有可能视作无效投标。

（二）投标人的投标文件必须密封递交，所提交相关资料是完整、真实和准确的。如投标人弄虚作假，骗取投标资格的，一经查实，立即取消投标资格，已中标的中标结果无效。

（三）投标人必须提交全部有关的资料，并及时提供对所递交资料的澄清或补充材料。

（四）投标人应按照本项目公告要求盖章（投标人公章）签署（印鉴或署名），否则其资格预审不合格。

（五）联合体：本项目不支持联合体投标。

（六）本项目参照政府采购综合评分。由招标人组织人员进行评审,评审结果将在巴中市妇幼保健院官网上公示。

(七)本次招标活动结束后,招标人将不再接收任何质询、答疑。

(八)本次招标活动最终解释权归招标人所有。

巴中市妇幼保健院

2021年8月2日