巴市妇保采[2021] 22号

巴中市妇幼保健院

全自动化学发光免疫分析仪采购项目

招

标

文

件

巴中市妇幼保健院

2021年9月

根据临床业务需求，提升我院医学检验能力，我院拟向社会公开采购全自动化学发光免疫分析仪一台及配套试剂，现公开邀请合格商家参与，招标内容如下：

- 需求清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 核心产品 |
|  | 配套试剂 | 按需计量 | 批 | / |

备注：投标产品注册/备案名称不限于上述清单中的产品名称，但需满足医院对相应产品的功能需求。

二、技术参数要求(★不满足每条扣5分，非★不满足每条扣2分，扣完为止）：

- ★发光原理：非酶参与的直接化学发光

- ★测试速度：单机不低于600T/H，拓展可达2400T/H

- 第一份结果出来所用时间:≤15分钟

- 样本处理模式：随机、急诊、批处理

- 样本位：≥300个，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，自定义急诊位，具自动重测功能

- ★采样针：一次性TIP吸头，一吸多注。特氟龙涂层，具备自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能

- ★试剂位：≥42个，可随时装载、替换试剂

- TIP存储器：一次装载576个TIP头，连续装载、实时数量显示

- 反应杯存储器：反应杯单杯设计，一次可装载2912个反应杯，支持连续装载，实时数量显示

- ★样本区带独立供电冷藏系统

11、★试剂种类：≥120项，且肿瘤标志物项目能开展除CEA、AFP等常规项目外还能开展CA50、CA242、CA724、Cyfra211、PAP、S100、HE4等项目，且不同项目间可以根据医院需求灵活搭配形成不同的套餐组合；甲功常规项目、25羟基维生素D、HCG等项目须过得美国FDA准入许可；丙肝项目须获得CEListA认证许可；要时可提供相关资质证明。

12、试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用

13、★试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成

14、试剂仓：24小时冷藏功能，工作温度8-12℃，存储温度2-8℃

15、★标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置主曲线

16、定标方式：两点定标修正主曲线，稳定期最高可达4周

17、软件功能：标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息

18、电脑配置：品牌电脑，正版WINDOWS XP系统、双核CPU、宽频触摸显示器

19、联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享，支持SnibeLinker远程诊断

三、资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、具有法律和行政法规规定的其他条件，受疫情条件限制的企业，附承诺书：

（1）参加本次采购活动三年内，投标人、法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录；

（2）投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

（3）投标人不属于禁止参加投标的投标人；

7、项目特殊要求设置：投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

四、投标人在投标时须提供以下资料

- 设备报价表（具体格式见第六条）。

2、投标人《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》复印件；或三证合一营业执照复印件。

3、符合法律法规和医疗器械的经营资质。

4、法定代表人身份证复印件。

5、针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）。

6、产品技术参数偏离表。

7、产品技术参数、彩页等证明资料。

8、投标人针对此项目的售后服务承诺书原件。

9、投标人针对此项目的团队人员配置。

10、投标人满足资质要求的相关证明材料。

11、投标人认为有必要提供的其他资料。

12、相关检测项目成本核算表（具体格式见第六条）。

13、相关检测项目试剂、耗材报价表（具体格式见第六条）。

注：本条款所要求的所有原件及复印件须齐全并加盖投标公司鲜章方为有效投标文件

五、密封要求

将报价单及需提供的相关资料装订成册（不得散装或者合页装订），一正一副。资料要求用档案袋封装，密封处加盖公章，封面需注明项目名称、公司名称、联系人、联系方式等相关信息，未按要求装订或密封的视为无效投标。

六、投标人投标报价

1、本项目总控制价为人民币50000元（大写：伍万元整）；该合同总价已包括货物设计、Lis接口对接系统、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用，超过本报价的投标文件无效。

2、设备报价表格式：

| 货物 名称 | 规格 型号 | 厂家 | 数量 | 单价(元) | 投标 总价(元) | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： |  |  | 大写： |  |  |  |  |

3、相关检测项目成本核算表格式：

| 相关检测项目成本核算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一个测试 项明细 测试 项目名称 | 目前我院三年检测量 | 请根据我院现在的使用量，给出贵公司一个测试项目的市场成本价格（元/测试） | 每个检测项目 3 年测试总价（万元） | 所有检测项目 3 年测试总价（万元） |
| 范例1 | XX | 每 测 试 价 格 =B+C+D+E+F+G +H+I+J+K+L+… | 每测试价格*3 年检测量 |  |
| 促甲状腺激素 | 15000 |  |  |  |
| 血清甲状腺激素 | 15000 |  |  |  |
| 血清三点甲状原氨酸 | 15000 |  |  |  |
| 血清游离四点甲状原氨酸 | 15000 |  |  |  |
| 血清游离三点甲状原氨酸 | 15000 |  |  |  |
| 促甲状腺受体抗体 | 4000 |  |  |  |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 4000 |  |  |  |
| 甲状腺球蛋白 | 4000 |  |  |  |
| 血清甲胎蛋白 | 750 |  |  |  |
| 癌胚抗原 | 750 |  |  |  |
| 糖类抗原125 | 750 |  |  |  |
| 糖类抗原153 | 750 |  |  |  |
| 糖类抗原50 | 750 |  |  |  |
| 鳞状细胞癌相关抗原 | 750 |  |  |  |
| 胃泌素释放肽前体 | 750 |  |  |  |
| 人类附睾蛋白4 | 750 |  |  |  |
| EB病毒早期抗原IgG抗体 | 1000 |  |  |  |
| EB病毒早期抗原IgA抗体 | 1000 |  |  |  |
| EB病毒核抗原IgG抗体 | 1000 |  |  |  |
| EB病毒衣壳抗原IgM抗体 | 1000 |  |  |  |
| 25-OH维生素D | 600 |  |  |  |
| 降钙素原 | 600 |  |  |  |
| 白介素-6 | 600 |  |  |  |
| 血清淀粉样蛋白A | 300 |  |  |  |
| 总β-HCG | 11000 |  |  |  |
| 孕酮 | 4500 |  |  |  |
| 泌乳素 | 4500 |  |  |  |
| 卵泡刺激素 | 4500 |  |  |  |
| 黄体生成素 | 4500 |  |  |  |
| 睾酮 | 4500 |  |  |  |
| 雌二醇 | 4500 |  |  |  |
| 抗缪勒氏管激素 | 3000 |  |  |  |
| 雄烯二酮 | 300 |  |  |  |
| 硫酸脱氢表雄酮 | 300 |  |  |  |
| 17-α羟基孕酮 | 300 |  |  |  |
| 乙肝病毒表面抗原 | 22000 |  |  |  |
| 乙肝病毒表面抗体 | 22000 |  |  |  |
| 乙肝病毒e抗原 | 22000 |  |  |  |
| 乙肝病毒e抗体 | 22000 |  |  |  |
| 乙肝病毒核心抗体IgG | 22000 |  |  |  |
| 丙肝病毒IgG抗体 | 25000 |  |  |  |
| 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体联合检测 | 22000 |  |  |  |
| 梅毒螺旋体特异性抗体 | 23000 |  |  |  |
| 弓形虫IgG | 6000 |  |  |  |
| 弓形虫IgM | 6000 |  |  |  |
| 风疹病毒IgM | 6000 |  |  |  |
| I型单纯疱疹病毒IgG | 6000 |  |  |  |
| II型单纯疱疹病毒IgG | 6000 |  |  |  |
| I、II型单纯疱疹病毒IgG | 6000 |  |  |  |
| I、II型单纯疱疹病毒IgM | 6000 |  |  |  |
| 巨细胞病毒IgG | 6000 |  |  |  |
| 巨细胞病毒IgM | 6000 |  |  |  |
| 叶酸 | 3000 |  |  |  |
| 维生素B12 | 3000 |  |  |  |
| 甲胎蛋白 | 500 |  |  |  |
| 游离雌三醇 | 500 |  |  |  |
| 妊娠相关蛋白A | 500 |  |  |  |
| 游离β-HCG | 500 |  |  |  |
| 生长激素 | 300 |  |  |  |
| 胰岛素样生长因子-1 | 300 |  |  |  |
| 胰岛素样生长因子结合蛋白-3 | 300 |  |  |  |
| 胰岛素 | 800 |  |  |  |
| C肽 | 800 |  |  |  |
| 抗胰岛素抗体 | 400 |  |  |  |
| 抗胰岛细胞抗体 | 400 |  |  |  |
| 肌红蛋白 | 700 |  |  |  |
| 超敏肌钙蛋白 | 700 |  |  |  |
| 肌酸激酶同工酶 | 700 |  |  |  |
| 脑钠肽 | 700 |  |  |  |
| 铁蛋白 | 3000 |  |  |  |
| 备注：以上测试项目的分类是必须包含的检测项目，若有不同分类，请根据年检测量（价格测算必须基于以上年检测量）自行分类， 但报价必须包含促甲状腺激素、血清甲状腺激素、血清三点甲状原氨酸、血清游离四点甲状原氨酸、抗甲状腺过氧化物酶抗体、甲状腺球蛋白、血清甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原125、糖类抗原153、鳞状细胞癌相关抗原、EB病毒早期抗原IgG抗体、EB病毒早期抗原IgA抗体、EB病毒核抗原IgG抗体、EB病毒衣壳抗原IgM抗体、25-OH维生素D、降钙素原、白介素-6、总β-HCG、孕酮、泌乳素、卵泡刺激素、黄体生成素、抗缪勒氏管激素、雄烯二酮、雌二醇、睾酮、乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒表面抗体、乙肝病毒e抗原、乙肝病毒e抗体、乙肝病毒核心抗体IgG、丙肝病毒IgG抗体、人类免疫缺陷病毒抗原和抗体联合检测、梅毒螺旋体特异性抗体、弓形虫IgG、弓形虫IgM、风疹病毒IgM、I、II型单纯疱疹病毒IgG、I、II型单纯疱疹病毒IgM、巨细胞病毒IgG、巨细胞病毒IgM、叶酸、维生素B12、生长激素、胰岛素样生长因子-1、胰岛素样生长因子结合蛋白-3、胰岛素、C肽、抗胰岛素抗体、抗胰岛细胞抗体、超敏肌钙蛋白。 |  |  |  |  |
| 请列出每个测试项目包含的试剂、耗材等消耗品名称及市场价格明细（如下述名称明细不全，请自行填充） |  |  |  |  |
| 名称 | 编号 | 成本价格 | 规格型号 |  |
| 试剂 1 | B |  |  |  |
| 试剂 2 | C |  |  |  |
| … | D |  |  |  |
| 耗材 1 | E |  |  |  |
| 耗材 2 | F |  |  |  |
| … | G |  |  |  |
| 质控品 1 | H |  |  |  |
| 质控品 2 | I |  |  |  |
| … | J |  |  |  |
| 校准品 1 | K |  |  |  |
| 校准品 2 | L |  |  |  |
| … | M |  |  |  |

4、相关检测项目试剂、耗材报价表

| 序号 | 产品名称/ 注册证名称 | 注册证编号 | 产品注册证规格 | 单位 | 单价 （元） | 生产厂家 | 阳光采购挂网号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 相关检测项目成本核算表中需鉴定所有涉及到的试剂、耗材，如未列出者，视为应标供应商终身免费提供，医院不再另行支付费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、评标办法：综合评分法

综合评分细则表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 30 | 设备报价部分（15分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值×15。 |
|  |  |  | 配套试剂耗材报价（15分） | 满足招标文件要求且所有检测项目 3 年测试总价最低的报价为试剂评标基准价，其价格分为满分。不能满足所有检测项目的机型，参照本次其它投标人检测项目3 年测试总价的上限进行计价算分，每缺一个检测项目在总分后扣缺项分0.1分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：(试剂评标基准价／所有检测项目 3 年测试总价投标最终报价)× 15-缺项总分。 |
| 2 | 技术部分 | 50 | 见条款二 |  |
| 3 | 售后服务 | 15 | 售后服务承诺详细售后保障能力强，最高得10分。 售后服务承诺比较详细，有一定的售后保障能力，最高得5分。 服务承诺不详细售后能力保障差或不提供承诺不得分。 质保期1年得1分，每增加1年得1分，最高得5分。 |  |
| 4 | 响应文件的规范性5% | 5 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |

八、商务要求

1、安装时限要求、质量要求、付款方式、验收及售后等按招标人的单位规定和双方合同约定执行。

2、所有耗材、试剂、质控品、校准品及配件，要求其格、报价及中标价格列入销售合同中,如未列出者，视为应标供应商终身免费提供，医院不再另行支付费用。

九、公告更正说明

若有更正、延期等事项，将在巴中市妇幼保健院网站上发布，请及时查阅网上公布的相关信息。

- 公告期限

本项目公告期限设定在7个日历天。

十一、投标文件件递交与审查时间

1.文件递交开始时间 2021年9月8日北京时间上午10时00分。

2.文件递交截止时间2021年9月15日北京时间上午12时00分。

3.开标评审时间：根据招标人会议时间确定。

4.投标文件必须在截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收，本次招标不接收邮寄的投标文件。

十二、提交投标文件地点

四川省巴中市巴州区秦巴大道西段14号（巴中市妇幼保健院消毒供应中心203室）。

十三、联系方式

采购人：巴中市妇幼保健院；   联系人：崔先生；联系电话：0827-2630639。

十四、说明

（一）投标人尽量回答招标文件中提出的全部问题，缺项将有可能视作无效投标。

（二）投标人的投标文件必须密封，现场递交，所提交相关资料是完整、真实和准确的。如投标人弄虚作假，骗取投标资格的，一经查实，立即取消投标资格，已中标的中标结果无效。

（三）投标人必须提交全部有关的资料，并及时提供对所递交资料的澄清或补充材料。

（四）投标人应按照本项目公告要求盖章（投标人公章）签署（印鉴或署名），否则其资格预审不合格。

（五）联合体：本项目不支持联合体投标。

（六）本项目参照政府采购综合评分。由招标人组织人员进行评审,评审结果将在巴中市妇幼保健院官网上公示。

(七)本次招标活动结束后,招标人将不再接收任何质询、答疑。

(八)本次招标活动最终解释权归招标人所有。

巴中市妇幼保健院

2021年9月8日