市妇保采[2022] 2号

巴中市妇幼保健院

核酸检测设备紧急采购项目

招

标

文

件

巴中市妇幼保健院

2022年4月

根据疫情防控工作需要。我院拟紧急采购核酸检测设备一批，诚邀合格商家公平参与，现将有关事项公告如下，诚邀合格供应商积极参与。

- 需求清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 台 | / |
|  | 全自动核酸提取纯化仪 | 1 | 台 | / |

备注：投标产品注册/备案名称不限于上述清单中的产品名称，但需满足医院对相应产品的功能需求。

- 技术参数要求(★不满足每条扣3分，非★不满足每条扣1分，扣完为止）：

- （一）全自动医用PCR分析系统，1台

1.温度均一性：± 0.10℃；

2.温度准确性：± 0.10℃；

3.光源：免维护LED光源

★4. 样本容量：96孔

5.检测通道：6通道检测（通道1：FAM、SYBR；通道2：VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3；通道3：ROX、TEXRAD；通道4： CY5；通道5：预留；通道6：预留）

★6.反应体积：15µl - 100µl；

★7.样本检测灵敏度：最小分辨率为1个拷贝

8.样本线性范围：100-1010个拷贝；

★9.控温模式：模块控温/试管控温；

10. 升降温速率: ≥4.0℃；

★11.热盖：自动热盖

12.荧光激发波长：

通道1：470nm   通道2：530 nm   通道3：585 nm  通道4：630 nm

13.荧光检测波长：

通道1：510 nm   通道2：565 nm   通道3：620 nm  通道4：665 nm

- （二）全自动核酸提取纯化仪，1台

★1.样本通量：≥	96样本

2.处理体积：	20～1000ul

3.磁珠回收率：	≥98%

4.提取孔/批间差	：≤3%

5.温度控制范围	：4℃～100℃

6.开放式平台：可灵活新建、编辑、应用及删除程序，可适用多种类型试剂；

★7.可提供最小8人份的试剂和耗材，减小浪费；

8.内置程序：内置多组优化实验程序，用原厂预分装试剂，提取效果更佳；

★9.温度控制：采用半导体加热制冷技术的包覆型温控模块，多段式温控，升降温效率高，控温精准，性能优质；

10.振荡模式：高磁性全磁棒搭配多段式智能振幅动态调整技术，可适应多种纳米磁珠；

11.可自动检测磁棒套位置，避免实验失败污染仪器及样本；

12.具有断电保护功能，意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行实验；

13.具有开门保护功能，可防止因实验中误开门而导致的污染及安全问题；

14.具有透明视窗搭配LED灯照明，可查看实验过程；

15.具有污染防护程序，具有HEPA排气过滤模块，内置防滴液挡板和可定时紫外线消毒灯。

- 三、资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、具有法律和行政法规规定的其他条件，受疫情条件限制的企业，附承诺书：

（1）参加本次采购活动三年内，投标人、法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录；

（2）投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

（3）投标人不属于禁止参加投标的投标人；

7、项目特殊要求设置：投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

- 四、投标人在投标时须提供以下资料

- 报价单（具体格式附后）。

- 2、投标人《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》复印件；或三证合一营业执照复印件。

- 3、符合法律法规和医疗器械的经营资质。

- 4、法定代表人身份证复印件。

- 5、针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）。

- 6、产品技术参数偏离表。

- 7、产品技术参数、彩页等证明资料。

- 8、投标人针对此项目的售后服务承诺书原件。

- 9、投标人满足资质要求的相关证明材料。

- 10、投标人认为有必要提供的其他资料。

- 注：本条款所要求的所有原件及复印件须齐全并加盖投标公司鲜章方为有效投标文件

- 五、密封要求

将报价单及需提供的相关资料装订成册（不得散装或者合页装订），正本一本。资料要求用档案袋封装，密封处加盖公章，封面需注明项目名称、公司名称、联系人、联系方式等相关信息，未按要求装订或密封的视为无效投标。

六、投标人投标报价

1、本项目采购预算价为¥500000元（大写：人民币伍拾万元）；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用，超过本报价的投标文件无效。

2、报价表格式：

| 货物 名称 | 规格 型号 | 厂家 | 数量 | 单价(元) | 投标 总价(元) | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： |  |  |  | 大写： |  |  |  |

七、评标办法：综合评分法

综合评分细则表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 40 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值×100%。 |
| 2 | 技术部分 | 40 | 见条款二 |
| 3 | 售后服务 | 15 | 售后服务承诺详细售后保障能力强，最高得10分。 售后服务承诺比较详细，有一定的售后保障能力，最高得5分。 服务承诺不详细售后能力保障差或不提供承诺不得分。 质保期1年得1分，每增加1年得1分，最高得5分。 |
| 4 | 响应文件的规范性5% | 5 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |

八、商务要求

安装时限要求、质量要求、付款方式、验收及售后等按招标人的单位规定和双方合同约定执行。

九、公告更正说明

若有更正、延期等事项，将在巴中市妇幼保健院网站上发布，请及时查阅网上公布的相关信息。

- 公告期限

- 本项目系紧急采购项目，公告期限设定在5个工作日。

十一、投标文件件递交与审查时间

1.文件递交开始时间  2022年4月29日北京时间上午10时00分。

2.文件递交截止时间  2022年5月8日北京时间上午12时00分。

3.开标评审时间：根据招标人会议时间确定。

4.投标文件必须在截止时间前现场递交到开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。

十二、提交投标文件地点

四川省巴中市巴州区秦巴大道西段14号（巴中市妇幼保健院消毒供应中心203室）。

十三、联系方式

采购人：巴中市妇幼保健院；   联系人：崔先生；   联系电话：13989148886。

十四、说明

（一）投标人尽量回答招标文件中提出的全部问题，缺项将有可能视作无效投标。

（二）投标人的投标文件必须密封递交，所提交相关资料是完整、真实和准确的。如投标人弄虚作假，骗取投标资格的，一经查实，立即取消投标资格，已中标的中标结果无效。

（三）投标人必须提交全部有关的资料，并及时提供对所递交资料的澄清或补充材料。

（四）投标人应按照本项目公告要求盖章（投标人公章）签署（印鉴或署名），否则其资格预审不合格。

（五）联合体：本项目不支持联合体投标。

（六）本项目参照政府采购综合评分。由招标人组织人员进行评审,评审结果将在巴中市妇幼保健院官网上公示。

(七)本次招标活动结束后,招标人将不再接收任何质询、答疑。

(八)本次招标活动最终解释权归招标人所有。

巴中市妇幼保健院

2022年4月29日