采购编号：2206C03

巴中市妇幼保健院

医用超低温冰箱采购项目

招

标

文

件

巴中市妇幼保健院

2022年6月

根据工作需要，我院拟采购医用超低温冰箱一台，现将有关事项公告如下，诚邀合格供应商积极参与。

- 需求清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用超低温冰箱 | 1 | 台 | / |

备注：投标产品注册/备案名称不限于上述清单中的产品名称，但需满足医院对相应产品的功能需求。

- 技术参数要求(★不满足每条扣4分，非★不满足每条扣2分，扣完为止）：

1、样式：立式超低温保存箱

★2、容积≥388L；外部尺寸（mm）（宽*深*高）：≤812*980*1980。

3、温度：电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃～-86℃可调，可设定开停温差，调节单位为1℃。

★4、压缩机：进口压缩机，HC环保制冷,碳氢制冷剂小于150克,符合国家标准；双压缩机复叠制冷，功率≤650W。

5、风机：内风机及冷却风机均采用进口风机，性能优良，冷凝风机智能开停，有效节能。

6、报警装置：多种故障报警（高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护）；外门：四周发泡安全门锁设计，防止随意开启。

7、门：外门1个，内门2个；3层搁架，便于物体存放；一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计，灵活方便；压力平衡设计，易于开门。

★8、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

9、密封：2个内门具有密封条，存取物品温度回升小，创新设计的五层密封结构，保温效果好。

★10、保温：VIP航空隔热真空保温材料，保温层厚度90MM，保温效果好。

★11、网络功能：具有网络、远程报警功能和高低电压自动补偿功能，先进实用；可配置手机短信报警。

12、人性化设计：操作的显示屏在箱体的中部，更直观的查看温度。

★13、企业和产品资质要求：公司通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001认证

★14、产品*CQC节能和CQC环保认证

三、资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、具有法律和行政法规规定的其他条件，受疫情条件限制的企业，附承诺书：

（1）参加本次采购活动三年内，投标人、法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录；

（2）投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

（3）投标人不属于禁止参加投标的投标人；

7、项目特殊要求设置：投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

四、投标人在投标时须提供以下资料

- 报价单（具体格式附后）。

2、投标人《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》复印件或三证合一营业执照复印件。

3、符合法律法规和医疗器械的经营资质。

4、法定代表人身份证复印件。

5、针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）。

6、产品技术参数偏离表。

7、产品技术参数、彩页等证明资料。

8、投标人针对此项目的售后服务承诺书原件。

9、投标人满足资质要求的相关证明材料。

10、投标人认为有必要提供的其他资料。

注：本条款所要求的所有原件及复印件须齐全并加盖投标公司鲜章方为有效投标文件

五、密封要求

将报价单及需提供的相关资料装订成册（不得散装或者合页装订），正本一本。资料要求用档案袋封装，密封处加盖公章，封面需注明项目名称、公司名称、联系人、联系方式等相关信息，未按要求装订或密封的视为无效投标。

六、投标人投标报价

1、本项目采购预算价为¥46000 元；（大写：人民币肆万陆仟元整）；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用，超过本报价的投标文件无效。

2、报价表格式：

| 货物 名称 | 规格 型号 | 厂家 | 数量 | 单价(元) | 投标总价(元) | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： |  |  |  | 大写： |  |  |  |

七、评标办法：综合评分法

综合评分细则表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 40% | 40 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值×100%。 |
| 2 | 技术部分40% | 40 | 见条款二 |
| 3 | 售后服务 15% | 15 | 售后服务承诺详细售后保障能力强，最高得10分。 售后服务承诺比较详细，有一定的售后保障能力，最高得5分。 服务承诺不详细售后能力保障差或不提供承诺不得分。 质保期1年得1分，每增加1年得1分，最高得5分。 |
| 4 | 响应文件的规范性5% | 5 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |

八、商务要求

安装时限要求、质量要求、付款方式、验收及售后等按招标人的单位规定和双方合同约定执行。

九、公告更正说明

若有更正、延期等事项，将在巴中市妇幼保健院网站上发布，请及时查阅网上公布的相关信息。

- 公告期限

本项目系紧急采购项目，公告期限设定在5个日历天。

十一、投标文件件递交与审查时间

1.文件递交开始时间  2022年6月30日北京时间上午10时00分。

2.文件递交截止时间  2021年7月5日北京时间上午12时00分。

3.开标评审时间：根据招标人会议时间确定。

4.投标文件必须在截止时间前现场递交到招标人规定地点。逾期送达的投标文件恕不接收。

十二、提交投标文件地点

四川省巴中市巴州区秦巴大道西段14号（巴中市妇幼保健院澳门楼7楼）。

十三、联系方式

采购人：巴中市妇幼保健院；   联系人：夏女士；   联系电话：15082734091。

十四、说明

（一）投标人尽量回答招标文件中提出的全部问题，缺项将有可能视作无效投标。

（二）投标人的投标文件必须密封递交，所提交相关资料是完整、真实和准确的。如投标人弄虚作假，骗取投标资格的，一经查实，立即取消投标资格，已中标的中标结果无效。

（三）投标人必须提交全部有关的资料，并及时提供对所递交资料的澄清或补充材料。

（四）投标人应按照本项目公告要求盖章（投标人公章）签署（印鉴或署名），否则其资格预审不合格。

（五）联合体：本项目不支持联合体投标。

（六）本项目参照政府采购综合评分。由招标人组织人员进行评审，评审结果将在巴中市妇幼保健院官网上公示。

(七)本次招标活动结束后,招标人将不再接收任何质询、答疑。

(八)本次招标活动最终解释权归招标人所有。

十五、采购合同

巴中市妇幼保健院采购合同

采购人（甲方）：

地址：

供应商（乙方）：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及巴中市妇幼保健院（项目编号： ）的《》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见第四条 |  |
|  |  |  |  |  |  | 见第四条 |  |
| 合 计 | 金额：（大写：） |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

合同总金额：           该合同总价包括设备、物流、保险、劳务、安装、调试、培训、集成、Lis接口、服务、税费等和磋商文件规定的其它费用，即包干价。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新原装产品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则甲方有权退货或换货,并追究乙方责任。

2.货物质量、性能、技术标准必须符合或优于国家（行业）工业标准，以及本项目磋商文件的质量要求、技术指标与出厂标准。

3.每台货物上均应有产品质量检验合格标志、产品说明书及使用手册。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方全额负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.交货期限为合同签订生效之日起2天内，乙方将质量合格的产品交到甲方指定地点：巴中市妇幼保健院XX科室，并随即开展设备调试工作。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后2日内初步验收。初步验收合格后，进入30天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后15日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《验收报告》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在磋商文件和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

3.货物安装调试完毕后60日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

1.本合同签订生效后，甲方支付合同金额30%价款即（大写：）货款；产品安装调试完成经甲方验收合格后，凭乙方开具的合法有效发票向乙方支付合同金额65%的价款（大写：）；剩下合同金额5%的余款（大写：）作为质保金，一年后无质量问题一次性无息付清。

2．乙方须向甲方出具合法有效的完税发票及所需凭证资料后，甲方对公转账进行支付结算。

3.履约担保：本项目不设履约担保。

六、乙方收款账号

开户银行：

开户账号：

开户行号：

收款人名称：

七、售后服务

1.质保期为验收合格后叁年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后5分钟内电话响应，4小时内完成维修或更换，24小时内不能解决则提供相应备件。并承担修理调换的费用；如货物经乙方  3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任，并应承担甲方因设备问题造成的相应损失。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

联系人：                     联系电话：

联系人：                     联系电话：

八、违约责任

1.甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之十的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，乙方有权终止合同。

2.乙方违约责任

（1）乙方未按时交货或所交付的货物质量不符合合同规定的，应向甲方支付合同总价百分之十的违约金，并须在双方约定延期交付时间内交付合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约；

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款；

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十的赔偿金给甲方；

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金；

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向甲方所在地人民法院申请诉讼解决。

十、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方：                                    乙方：

法定代表人：                          法定代表人：

日期：                                日期：