双目视力筛查仪技术、服务及其他要求

一、技术及功能要求(★不满足每条扣4分，非★不满足每条扣2分，扣完为止）：

1.适用对象：6个月-100岁。

2.筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度、上睑下垂等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。

3.测量方式：双眼同时进行测量，也可对单眼进行测量。双眼及单眼模式可以任意切换。

★4.测量范围：-10.50D≤球镜度数≤+7.50D；-3.00D≤柱镜度数测量范围≤+3.00D； 1°≤轴位Axis≤180°。（提供产品彩页等证明材料）

5.平均测量时间：1S；测量距离：1M左右。

★6.设备敏感度≥90%，特异性高于90%（须提供相关文献证明材料）

7.被测者距离提示：有数值显示来确定测试距离的功能，并且系统能主动提示测距过远或过近。(携带机器备验)

8.注视方式：灯光及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。

9.数据接口：Wi-Fi / USB / 蓝牙；打印机接口：Wi-Fi。

10.人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果。彩色触摸显示屏,屏幕尺寸≥5.0英寸

11.具备个体筛查和批量筛查模式。

12.信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。可直接在主机上输入中文个人信息。

★13.能电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高筛查效率。

★14.需内置筛查专业软件，软件可对接云端数据处理系统。（需提供相关著作权证书）检测结果可通过网页端、软件端进行统计、上传及推送，使检测结果实现可追溯性。为医生、患者创建电子档案，实现信息共享和实时追踪。

- 打印报告形式：便签打印报告或A4彩色图文报告（彩色图文报告打印机选配）

16.电池：2块可充电锂电池更换，续航≥5小时，方便长时间筛查。支持线充和座充两种方式，配备专用座充充电器。

17.机器配有保护腕带，可预防机器掉落。

二、商务要求（实质性要求）

1.交货时间：签订合同后10个日历天内完成货物安装、调试并交付使用。

2.履约地点：巴中市妇幼保健院。

3.付款方式：到货完成安装调试后，采购人按照招标文件及供应商响应文件内容对供应商提供的产品最终验收合格后，供应商提供全额增值税普通发票（供应商未提供全额税票采购人有权拒付），采购人以银行转账方式向供应商支付总货款的95%，余款5%于质保期满后无质量问题无息全额支付。

4.报价要求：供应商所报价格包括设备、物流、保险、劳务、安装、调试、 培训、服务、与医院现有信息系统对接接口费、税费等完成本项目所需的一切费用，即包干价。

5.质保要求

5.1设备质保期：1年。

5.2设备质保期内供应商免费负责设备维修维护工作，供应商在接到采购人故障报修后，应在2小时内做出响应，如4小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师在接到故障报修后24小时内到达采购人现场修理和更换零件（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外），费用由成交供应商承担，否则由此造成采购人的一切损失由成交供应商承担。

5.3设备质保期内，如涉及更换配件的，则所换配件必须是原厂全新的，质保期外为终身维护，设备维修只收取配件费用，免收人工费、差旅费等其他费用。

5.4供应商应保证设备终身零配件供应，并在设备质保期内免费提供该设备所需的维修零配件。

5.5供应商保证设备年正常使用率大于95％（365 天/年计算），若 ≤95％则相应延长保修期。

5.6设备使用期内，当设备软件有升级版本时，成交供应商承诺及时为采购人提供免费升级服务。若需要与采购人其他平台相连接，无偿提供接口软硬件，并配合接入，保证正常运行。

6.质量要求

6.1成交供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

6.2货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

6.3货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商负担，采购人有权到成交供应商生产场地检查货物质量和生产进度。

6.4项目进行履约验收前采购人不对所采购货物承担任何储存，运输，保管等责任，货物一切质量、安全问题均由成交供应商负责。

7.交货时应提供以下技术资料（如涉及）

7.1原产地证明书（由制造厂签发）；

7.2提供产品（包含主机和配套设备）的安装图纸及说明；

7.3提供产品（包含主机和配套设备）使用说明书、维护手册；

7.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

7.5其他相关技术资料（包括报价产品的详细配置清单，产品技术参数及产品性能特点说明，产品的用户名单等文件）。

8.安装调试及验收：

8.1供应商负责设备安装、调试、培训。（医院验收合格前供应商负责本项目设备的安全）。

8.2货物到达现场后，供应商及时自行组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价中。

8.3成交供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，成交供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

9.其他

9.1提供售后服务有关资料及售后服务承诺。

9.2为保证售后的速度和质量，供应商或厂家应设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

10.验收方式

验收标准：成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求与履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）及《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履约验收管理工作的通知》（巴财采[2021]21号）的要求、竞争性磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

备注：商务要求为本项目的实质性要求，供应商必须满足