## Sheet1
附件 2
巴中市妇幼保健院医学装备采购项目需求调查表
项目名称：巴中市妇幼保健院生殖医学设备采购项目
序号 | 产品名称 | 规格/性能参数 | 品牌 | 型号 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价 （元） | 售后质保（年） | 备注
1 | 染片机 | 可巴氏染色 |  |  |  | 1 | 台
2 | 计算机辅助精子分析（CASA） | 可以观察精子活率，运动轨迹等 |  |  |  | 1 | 套
3 | 相差显微镜 | 放大倍数40-1000倍，配备高分辨率摄像头及图像分析软件 |  |  |  | 2 | 台
4 | 台式离心机 | 最大转速≥15000rpm，容量50ml，具备不平衡保护功能 |  |  |  | 2 | 台
5 | 超纯水机 | 出水电阻率≥18.2MΩ・cm，产水量≥10L/h |  |  |  | 1 | 台
6 | 医用冷藏箱 | 温度范围2-8℃，容积200L，具备温度报警功能 |  |  |  | 1 | 台
7 | 二氧化碳培养箱 | 温度控制精度±0.1℃，CO2浓度控制精度±0.1%，容积160L |  |  |  | 1 | 台
8 | 千级超净工作台（单人） | 洁净度ISO 5级，风速0.3-0.6m/s |  |  |  | 2 | 台
9 | 手动移液器 | 量程涵盖0.1-1000μl，精度±1.5%-±3% |  |  |  | 4 | 支
10 | 电动注液器 | 注射精度±1%，注射速度可调，容量1-100ml |  |  |  | 1 | 台
11 | 恒温试管架 | 温度范围35-38℃，可容纳试管数量≥20支 |  |  |  | 2 | 个
12 | 电热恒温水浴箱 | 温度范围室温+5℃-100℃，波动度±0.5℃，容积24L |  |  |  | 1 | 台
13 | 低速离心机 | 最大转速≤4000rpm，容量50ml，具备自动平衡功能 |  |  |  | 1 | 台
14 | 等离子空气净化消毒机 | 适用面积≥50㎡，消毒效率≥99%，具备定时功能 |  |  |  | 1 | 台
15 | 液氮容器 | 容积≥35L，静态液氮保存期≥180天 |  |  |  | 2 | 只
16 | 运输罐 | 容积≥10L，液氮保存时间≥24小时 |  |  |  | 1 | 只
17 | 温度和二氧化碳检测仪 | 温度精度±0.1℃，CO2浓度精度±0.1% |  |  |  | 1 | 台
18 | 恒温平板 | 温度范围35-38℃，表面温度均匀性±0.2℃ |  |  |  | 2 | 个
19 | 漩涡混匀器 | 转速范围0-3000rpm，具备点动和连续运行模式 |  |  |  | 1 | 台
20 | 通风柜 | 面风速0.5-0.8m/s，具备防爆、防腐功能 |  |  |  | 1 | 台
21 | 医用冷藏冷冻箱 | 冷藏温度2-8℃，冷冻温度-20℃，容积300L |  |  |  | 2 | 台
22 | 流式细胞仪 | 对细胞或颗粒的多参数快速分析 |  |  |  | 1 | 台
23 | 妇科检查床 | 可电动调节体位，具备加热功能 |  |  |  | 2 | 张 |  |  |  | 供人工授精室使用
24 | 治疗车1 | 两层不锈钢材质，带抽屉和静音轮 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  | 供授精室使用
25 | 治疗车2 | ABS材质，带抽屉和静音轮 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  | 诊室用
26 | 超声诊断仪 | 具备彩色多普勒功能，探头频率5-7.5MHz，探头扇角在90度以上 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  | 用于排卵监测
27 | 妇科检查床 | 手动调节体位，经济实用型 |  |  |  | 2 | 张 |  |  |  | 诊室用
28 | 检查灯 | 供妇科检查用 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  | 诊室用
29 | 病床 | 供授精患者术后使用 |  |  |  | 2 | 张
合 计
注：1、报价请含有保障设备正常使用的接口费用（如Lis、PACS、RIS、His等系统接口）。 2、按国家及行业相关政策实行三包，如有延保请填写年限。 3、提供设备能够正常使用必备的设施设备（如：电脑、软件、基建改造、专用桌椅、台车等）。配送的电脑:CPU至少达到i5及以上；≥16G内存；≥512G的固态硬盘+1T机械硬盘。