## Sheet1
门诊手术室医用设备及物资采购项目清单及技术要求
序号 | 设备名称 | 规格型号/技术要求 | 数量 | 预算单价(元） | 预算总价（元） | 备注
1 | 病床 | 双摇+床垫带+轮子+两个床头柜（后附详细技术要求） | 2 | 3000 | 6000 | 一个床配2个床头柜
2 | 输液架 | 4轮可移动伸缩 | 4 | 100 | 400
3 | 无菌包存放柜 | 宽40cm*长90cm*高180cm 材质：不锈钢 | 1 | 1700 | 1700
4 | 不锈钢治疗车 | 宽55cm*长85cm*高80cm | 3 | 800 | 2400
5 | 床单被罩 | 匹配病床，（床罩+床单+被套+枕套） 面料：50%棉+50%涤 | 20 | 150 | 3000
6 | 产后康复仪 | 后附详细技术要求 | 1 | 11000 | 11000
7 | 吸引器（人流型） | 后附详细技术要求 | 3 | 1150 | 3450
8 | 推车 | 物品推车 | 1 | 350 | 350
9 | 椅子 | 木椅 | 6 | 200 | 1200 | 浅色根据科室要求配备
合计 |  |  |  |  | 29500
产后康复仪技术要求： |  | 1、超清超大液晶显示屏，显示更直观、更清晰。 2、四通道独立控制，能同时治疗多部位或多个患者。 3、0-100能量可调，调节方便、控制精准。 4、通过全数字控制矩形波、三角波、梯形波、钟形波等多种电磁波渐序输出，保证治疗更加人性化、处方化、精确化。 5、治疗时间分为定时20分钟、30分钟、40分钟和不定时，定时误差不大 于±1%。 6、可根据临床需要和科技发展升级，增设程序、增设功能。 7、治疗仪的输出基本脉冲频率为800Hz（主载波周期为T=1.25ms），误差不大 于±10%。 8、治疗仪的输出基本正脉冲脉冲宽度为0.4ms，负脉冲脉冲宽度为0.85ms，误差不大于±15%。 9、治疗仪输出幅度为最大时单个脉冲的电量应大于7μC，单个脉冲最大输出能量不超过260mJ。 10、治疗仪能量输出最大时的有效值为16V，误差不大于±20%。 11、治疗仪开路测量时，具有开路保护功能，输出的电压峰值不大于460V。 12、治疗仪输出幅度的调节应连续均匀，输出能量设定值每增加1个单元，增量有效值小于１V。 13、治疗仪输出能量设定值分别为最小值001和最大值255时，其实际输出电压有效值之比不大于2%。 14、专用乳房治疗罩的电阻不大于400Ω。 15、治疗仪电源中断后再恢复时，输出为0。
吸引器（人流型）技术要求： |  | 1.供医疗单位对早期妊娠孕妇施行人工流产手术用。 2.产品结构主要由外壳、活塞泵、贮气瓶、缓冲瓶、贮液瓶、真空表、负压泄放阀、空气过滤器、脚踏开关等部件组成。 3.采用无油润滑活塞泵，无油雾污染。 4.电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz 5.吸引泵：活塞泵 6.极限负压值：≥0.09MPa 7.负压调节范围：0.02MPa-0.09MPa 8.噪声：≤65dB 9.抽气速率：≥15L/min 10.贮气瓶容量：2500mL/只，2只一组 11.贮液瓶容量：500mL/只，2只一组 12.本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用 13.工作制：间隙性加载连续运行。
病床技术要求： |  | 1.规格尺寸：2100*960*500mm; 2.背板升降角度为0～75º±5º;腿板升降角度0～35º±5º； 3.床面采用优质碳钢矩管15*30*1.0焊接成型； 4.床架采用优质碳钢矩管40*60*1.0焊接成型，床体整体承载400㎏，床头和床尾带4个输液杆插孔 5.床头、床尾挡板采用工程塑料一次性吹塑成型，壁厚≥4mm,单个床头挡板自重≥3Kg。床头、床尾挡板中间装饰板采用对扣式防脱落结构，装饰板色彩可选。自锁式挂榫。 6.二、三折丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过盈，打滑保护装置，并有防尘保护套，采用曲柄隐藏式钢制摇手； 7.柱铝合折叠护栏采用D型铝合金扶手，表面硬化处理，采用厚度为t=1.5mm铝合金型材,护栏自锁式机构，金属枪把手： 8.床面连接采用t≧3mm的钢件连接； 9.脚轮采用¢125高级超静音脚轮，4只全部带刹，推动时脚轮转动灵活、制锁可靠，带碳钢杂物架1根： 10.床垫内置3cm高弹海绵与4cm棕丝，回弹性好，久睡不变形。床垫外形美观整洁，通风耐用，环保无气味等优点。 11.床头柜 11.1规格尺寸：450*420*750mm 11.2.床头柜采用优质ABS工程塑料注塑成型后装配而成，无毒无味，绝缘性、圆弧形造型 11.3.床头柜双侧各带毛巾架、手提袋挂钩,可收折，方便存放病员日常用品。 11.4.配备一个进餐台，含有筷条放置凹槽和水杯放置槽。 11.5.抽屉抽拉轻松灵活，内部平整光滑，可存放大量物品，方便实用。 11.6.下面为储物柜带2档可调式搁板，并带有暖水瓶放置装置，安全性高。
备注：投标人所投产品必须满足以上清单品类、数量、规格型号和技术要求，否则视为无效