## Sheet1
附件1：
采购清单及技术要求
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 | 预算控制价单价 | 预算总价 | 单价 | 总价 | 品牌型号
1 | 负压吸引器 | 1 | 个 | 1.无油润滑泵，使环境不受油雾污染 2.贮液瓶隐藏埋入式结构 3.该设备运行中不会产生正压，确保其性能可靠，使用安全 4.负压调节系统可根据需要无级调压 6.高负压/低流量 7.抽气速率：≥20L/min8、贮液瓶：1000mL，两只 8.噪声：≤65dB(A) 9.整机质保1年 | 1100 | 1100
2 | 牙周探针 | 4 | 把 | 不锈钢材质，长度：180MM，管径;0.38mm | 50 | 200
3 | 刀柄 | 4 | 把 | 不锈钢材质 | 50 | 200
4 | 金属弯盘 | 8 | 个 | 不锈钢材质 | 7 | 56
5 | 超声波洁牙机 | 1 | 套 | 1.洁牙机主机*1 2.工作尖*5支（G1/G2/G4/P1/E1) 3.塑料插拔发光手柄*1只 4.电源线*1条 5.无线或有线脚踏开关*1个 6.限力扳手*1个 7.根管扳手*1个 8.带洁牙机头1套 9.整机质保1年 | 800 | 800
6 | 超声波洁牙机工作尖 | 6 | 套 | 与洁牙机为同品牌配套的6个型号各一套 | 20 | 120
7 | 口腔氟涂剂 | 100 | 支 | 0.5g/支 | 16 | 1600
8 | 一次性吸唾管 | 100 | 个 | 标准款 | 4.5 | 450
9 | 刀片（11号） | 1 | 盒 | 直刀片（100片/盒） | 60 | 60
10 | 刀片（12号） | 1 | 盒 | 弯刀片（100片/盒） | 60 | 60
11 | 次氯酸钠冲洗液 | 20 | 瓶 | 200ml/瓶 2%次氯酸钠冲洗液 | 25 | 500
12 | 过氧化氢溶液(100ml） | 50 | 瓶 | 100ml/瓶 3%过氧化氢溶液 | 1.2 | 60
13 | 一次性口腔器械盘套 | 200 | 套 | 含：漱口杯，棉球，吸水围脖，口镜，探针，镊子 | 2.32 | 464
14 | 牙科综合治疗椅 | 1 | 台 | 1.牙椅承载能力≥165KG 2.带补偿位加宽电动椅架(急停保护装置) 3.可调节双关节头枕 4.硬PU扶手 PU皮革套件 5.机椅互锁系统 6.冲盂漱口供水系统 7.强弱吸过滤抽吸系统 8.恒温低压自动水加热系统 9.玻璃痰盂缸(可拆卸) 10.储水罐1.2L—1.5L*2 11.按键下挂式器械盘两高一低手机接头，三用枪(冷/热 LED观片灯 12.助手控制单元 13.强弱吸手柄(金属)三用枪(冷/热) 14.反射式LED口腔灯(感应开关、按键多档调节，三种色温) 15.多功能脚踏开关外置式/内置式地箱 16.医生椅1把，护士椅1把 17.整机质保1年 | 22110 | 22110
15 | 空压机（牙科电动无油医用） | 1 | 台 | 一拖二，38L±2，噪音小于65分贝，整机质保1年 | 3000 | 3000
16 | 蓝膜 | 2 | 卷 | 100*150mm, 1200片/卷 | 75 | 150
17 | 牙科高速涡轮手机 | 3 | 把 | 不锈钢材质，按压式单点喷雾 | 210 | 630
18 | 牙科慢速手机 | 2 | 把 | 不锈钢材质，弯头 | 360 | 720
19 | 牙科慢速手机马达 | 2 | 个 | 不锈钢材质 | 360 | 720
20 | 合计 | 507 |  |  |  | 33000
备注：1.以上清单和功能需求为实质性要求，必须全部满足，否则投标资料无效。 2.本次预算控制价包括以上清单全部产品及数量，报价金额超过预算控制价无效。