附件一：

一次性宫腔镜设备参数及技术要求

一、整体要求：一体化箱式推车设计，一键式开机：电子内窥镜图像处理器至少包含：医用监视器1台，箱式推车1台、控制触摸屏1个，图像处理系统1套、配置灌流装置、吸引装置、脚踏开关，推车底部轮子为万向轮 ，有锁定装置，本次报价需包含本项目设备与采购人现有软件对接的接口费用(如Lis、PACS、RIS、His等系统)，采购人不再支付其他任何费用。设备使用期间，保证采购人设备的正常使用。

二、图像处理系统

1.一键式开机，可同时开启监视器、图像处理系统、灌流装置和吸引装置电源开关。台车悬臂可水平旋转角度≥180°，显示屏左右旋转角度≥180°。

2.一体化医用监视器，尺寸≧21.5英寸，宽高比16:9，分辨率支持1920×1080；特有开机界面，菜单语言兼容中英文。

3.图像输入端口及数量：DP1.2*1，HDMI1.4*1，USB端口：USB2.0TYPE B*1(带锁) 。

4.视角178°；亮度：350nits；对比度：1000：1；色域 NTSC：≥72%；支持色彩位数：8bit。

5.全触屏控制，支持图像调节，显示设置功能；支持统计流量数据归零、校准功能；支持手动白平衡，拍照和录像等。

6.触摸屏显示器≧10.0英寸，最大分辨率1024×600；亮度300cd/m2。

7.支持拍照、录像，USB储存及回放功能，文件系统格式为FAT32；分辨率1280×720，60帧。

8.输入信号：MIPI×1；输出信号：HDMI×1（有线）;DVI×1(无线）。

9.配套图文工作站支持打印诊断报告。

三、灌流装置、吸引装置

1.膨宫吸引双泵联动，可连续对流，手术视野清晰。

2.灌流装置具有过压减压功能，当灌流装置实际压力大于设置压力15mmHg时，灌流装置自动泄压。

3.灌流装置具有过压报警功能，当灌流装置实际压力大于设置压力15mmHg，允差为±2.5mmHg，灌流装置报警功能启动，蜂鸣器报警。

4.具有压力设置及监测、流速设置、监测及流速统计功能。压力设置范围为30-200mmHg，流量设置范围为60-200ml/min。

5.配套冲洗管(膨宫管)，冲洗管(膨宫管)内径6.5mm±0.1mm、长度225cm±10cm，支持高温高压灭菌。

6.吸引装置分为慢速循环与快速循环，慢速循环为60-200ml/min可调节、快速循环为200ml/min。

7.配套吸引管内径6.5mm±0.1mm、长度75cm±5cm。

四、脚踏开关：脚踏开关可开启、关闭灌流装置以及调整吸引装置慢速循环、快速循环，且具有防水功能，防水等级不低于IPX8。