附件二：
宫腹腔镜图文工作站
1.工作站配备图文管理系统，全高清（1080P）数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放；

2.视频采集分辨率不低于1920×1080，采用Mpeg4编码格式进行视频压缩；

3.可采集超过200万幅高清静态图片或连续录像200小时以上；

4.视频输入端口至少包含：DVI、HDMI、HD-SDI、RGB、YPbPr；

5.图像采集支持使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，脚踏开关可控制动态和静态图像采集；
6.具有对采集静态图片或动态录像加时间戳功能，记录图片和录像采集时间；

7.支持视频回放和图片采集功能；

8.可自定义设置图像采集范围，并可设置圆形裁剪范围；

9.可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断；

10.具有图像四画面观察模式，方便医生观察和比较；

11.可将单个病例保存为BMP图片格式，也可以导出图像到U盘等移动设备；

12.拥有专家诊断词库和诊断模板，可快速生成诊断报告；

13.具有多种报告打印样式选择，也可自行设计或修改报告打印样式；

14.病例查询简单快捷，可快速查找指定病例；

15.具有收费统计功能、检查项目统计、科室、医生、日期工作量统计等功能，可将统计的信息导出Excel或保存为BMP文件；

16.报告可设置自定义Logo、报告标题、报告页脚等信息；

17.可设置用户权限，不同的用户设置不同操作权限；

18.数据备份功能，可将病例打包刻录成光盘；

19.工作站须适配我院腔镜机型Storz TC200 、莱夫凯尔LC3068HD的使用；

20.本次报价需包含本项目设备与采购人现有软件对接的接口费用(如Lis、PACS、RIS、His等系统)，采购人不再支付其他任何费用。设备使用期间，保证采购人设备的正常使用。

