关于监护仪、消毒机、光纤喉镜等

医疗设备采购的公告

根据新冠肺炎疫情防控的需要，我院拟向社会公开采购一批监护仪、消毒机、光纤喉镜等医疗设备，现公开邀请合格商家参与，要求如下：

一、资质要求

（一）、具有独立承担民事责任的能力；

（二）、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（三）、项目特殊要求设置：投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

二、采购数量、预算金额及技术要求：

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 (元) | 预算总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病人监护仪 | 2 | 台 | 33000 | 66000 | 新生儿 |
| 病人监护仪 | 2 | 台 | 26000 | 52000 | 儿童/成人 |
| 等离子体空气净化消毒机 | 4 | 台 | 7250 | 29000 |  |
| 光纤喉镜 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | 允许进口产品 |
| 合 计 |  |  |  | 152000 |  |

技术参数要求(☆不满足每条扣5分，非☆不满足每条扣2分，扣完为止）

（一）床旁监护仪

1：整机要求：

★1.1、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

★1.2、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.3、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.4、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

★1.5、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.6、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，。

2.3、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.4、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.5、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.6、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.7、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，

2.8、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.9、提供辅助静脉穿刺功能。

3：系统功能：

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

★3.3、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.4、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

★3.5、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.6、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

（二）监护仪

1、★插件式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者

2、彩色LED显示≥8英寸，分辨率≥800*600

可升级参数

★支持升级有创压监测，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证

系统功能

1、★安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

2、★配置3/5导心电监护，支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc实时连续测量，适用于成人，小儿和新生儿。

3、他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

4、★提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

（三）等离子体空气净化消毒机

1、用途

设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。

2、物理电气参数及性能指标

2.1工作电源: 220V±22V  50Hz±1Hz最大输入功率（W）：80

2.2、设备能通过指示灯、大尺寸液晶LCD显示屏（显示尺寸不小于W90mm*H50mm）、多个触摸按键进行图文化显示与操作。

2.3、★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时

2.4等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3

3、设备的数据服务功能

★3.1具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。

★3.2系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表；

★3.3具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。

4、基本参数要求

4.1适用体积（m3）：≤100

4.2★消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%。

4.3★臭氧残留量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧残留量为≤0.16mg/m3

4.4多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气。

4.5能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。

4.6多档风速可调

（四）光纤喉镜技术参数

1.光纤喉镜的手柄，采用网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。

2.喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄上，通过光纤光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮，麻醉师和医生看的更清楚。

3.采用可更换普通光纤叶片，无残留，易于清洁，高品质的不锈钢（表面亚光处理）。

4.可用134℃高压进行4000次以上消毒。

5.强大的光纤线束，截面（3.0×7.0mm），放置了不小于5500束极光米以上线束，光纤导管为直径4mm，光纤传导测量距离为35mm.师和医生看的更清楚。

6. 配置: 手柄一个,镜片三个(可选),塑料包装一个

- 三、供应商参加比选时须提供以下资料

    - 报价单（具体格式附后）。

    - 供应商符合本项目资质要求的相关证明材料。

    - 供应商法定代表人身份证复印件。

    - 针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）。

    - 产品技术参数偏离表及自评表。

    - 产品技术参数、彩页等证明资料。

    - 供应商近两年内，在川内三级及以上医院的同类产品业绩证明材料（如果有）。

    - 供应商针对此项目的售后服务承诺书原件。

    - 供应商认为有必要提供的其他资料。

注：本条款所要求的所有原件及复印件须齐全并加盖供应商鲜章方为有效响应文件。

四、投标人投标报价（本项目总控制价为人民币大写壹拾伍万贰仟元整，即RMB:152000元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用，超过本报价的投标文件无效）:

| 货物 名称 | 规格 型号 | 厂家 | 数量 | 单价(元) | 投标 总价(元) | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、密封要求

将报价单及需提供的相关资料装订成册（不得散装或者合页装订），一正一副。资料要求用档案袋封装，密封处加盖公章，封面需注明项目名称、公司名称、联系人、联系方式等相关信息，未按要求装订或密封的视为无效投标。

- 评标办法及要求

  - 评选方式：评分法。

  - 评选流程：

    - 资格性审查：对递交了比选响应文件的供应商进行资格性审查，完全满足此项目资格要求的供应商为有效投标供应商。

    - 得分最高者为中标供应商。

七、商务要求

安装时限要求、质量要求、付款方式等按招标人的单位规定和双方合同约定执行。

八、验收及售后

1.验收、人员培训、保修及维修按国家相关规定和招标人的要求及双方合同约定执行

2.设备软件升级特别约定

当设备软件有升级版本时，投标人承诺及时为招标人提供免费升级服务。

九、综合评分细则表

| 评分因素 | 分值 | 评分(判)标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 40 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值×100%。 |  |
| 技术部分 | 40 | 见条款二 |  |
| 售后服务 | 10 | 售后服务承诺详细,售后保障能力强，得10分。 售后服务承诺比较详细，有一定的售后保障能力，得5分。 服务承诺不详细,售后能力保障差,得2分. 不提供不得分。 |  |
| 技术培训 | 5 | 有专业的培训计划和培训效果好的方案,得5分。 有专门的装机使用培训。得2分。 不提供不得分。 |  |
| 同类业绩、企业信誉 | 5 | 投标人提供2018年1月1日至今具有同类项目业绩，记3分。 无不良信誉，记2分 |  |

十、公告更正说明

若有更正、延期等事项，将在巴中市妇幼保健院网站上发布，请及时查阅网上公布的相关信息。

十一、投标文件件递交与审查时间

文件递交开始时间：2020年8月28日北京时间上午10时00分。

文件递交截止时间：2020年9月2日北京时间17时00分。

开标评审时间：根据招标人会议时间确定。

投标文件必须在截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次不接受邮寄的投标文件只接受当面递交。

十二、提交投标文件地点

巴中市妇幼保健院设备科（巴中市巴州区秦巴大道西段14号）。

十三、联系方式

采购人：巴中市妇幼保健院

联系人：崔曲       联系电话：  0827-2630639    13989148886

十四、说明

（一）、因本次采购是应急采购。投标人尽量回答公告中提出的全部问题，缺项将有可能导致其被拒绝。投标人的投标文件编制和装订可以根据自己公司所在地的疫情量力而行,但必须密封递交。

（二）、投标人递交所提交的投标函及有关资料在各方面都是完整、真实和准确的。如投标人弄虚作假，骗取投标资格的，一经查实，立即取消投标资格，已中标的中标结果无效。

（三）、投标人必须提交全部有关的资料，并及时提供对所递交资料的澄清或补充材料。

（四）、投标人应按照本项目公告要求盖章（投标人公章）签署（印鉴或署名），否则其资格预审不合格。

（五）、联合体：本项目不支持联合体投标。

（六）、本项目参照政府采购综合评分、竞争性磋商、竞争性谈判、询价的方式进行评审。由招标人组织人员进行评审,评审结果将在巴中市妇幼保健院官网上公示。

(七)、本次招标活动结束后,招标人将不再接收任何质询、答疑。

(八)、本次招标活动最终解释权归招标人所有。